液相色谱仪的一般操作步骤和注意事项

一、液相色谱仪的一般操作步骤
1、首先对流动相进行过滤，根据需要选择不同的滤膜，一般为有机系和水系，常用的孔径为0.20um和0.45um。
2、对抽滤后的流动相进行超声脱气10-20分钟。
3、正常情况下，仪器首先用甲醇冲洗10-20分钟，然后再进入测试用流动相。

4、一般情况下，流动相冲洗20-30分钟后，仪器方可稳定，最重要的是仪器基线走后，方可进样测试。
5、样品测试结束后，就要进行色谱仪及色谱柱的清洗和维护。如流动相为缓冲试剂，同样也要用重蒸水清洗10-20分钟，方可用有机相进行保护，否则，有损色谱柱。
6、关机时，先关计算机，再关液相色谱。
7、填写登记本，由负责人签字。

　　二、 注意事项：
1、流动相均需色谱纯度，水用18.2M的去离子水。脱气后的流动相要小心振动尽量不引起气泡。
2、柱子是非常脆弱的，第一次做的方法，先不要让液体过柱子。
3、所有过柱子的液体均需严格的过0.45um膜。
4、压力不能太大，设置压力不要超过18KMP.
5、 因为缓冲试剂遇有机溶剂，会结晶，有损色谱柱，所以，每次由有机相变流动相或流动相变有机相均需用95%超纯水冲洗0.5-1.0h，然后再用高浓度有机溶剂清洗。

6、液相色谱的进样针与气相色谱不同，前者是平口，后者是尖锐的，绝对不能弄错，否则导致进样口漏液。

7、色谱柱安装时要注意方向，要与流动相流动方向相同。

液相色谱仪的一般操作步骤和注意事项问答

一般操作步骤问答

1、首先对流动相进行          ，根据需要选择不同的滤膜，一般为有机系和水系，常用的孔径为        um和          um。
2、对抽滤后的流动相进行            脱气          分钟。
3、正常情况下，仪器首先用          冲洗          分钟，然后再进入测试用流动相进行冲洗。

4、样品测试结束后，就要进行色谱仪及色谱柱的清洗和维护。如流动相为缓冲试剂，同样也要用                  清洗        分钟，方可用有机相进行保护，否则，有损色谱柱。
5、 关机时，先关计算机，再关液相色谱。
6、填写登记本，由负责人签字。

注意事项问答

1、 流动相均需色谱纯度，水用             的去离子水。脱气后的流动相要小心振动尽量不引起气泡。
2、 所有过柱子的液体均需严格的过             滤。
3、 压力不能太大，不要超过             KMP.

4、 因为缓冲试剂遇有机溶剂，会结晶，有损色谱柱，所以，每次由有机相变流动相或流动相变有机相均需用               清洗，然后                     。
5、液相色谱的进样针与气相色谱不同，前者是      ，后者是

的，绝对不能弄错，否则导致进样口漏液。

6、色谱柱安装时要注意        ，要与          流动方向相同。